X波段TR组件测试系统——软件开发说明书

1项目概述

1.1项目背景

X波段TR组件测试系统是一套专门用于TR（收发）组件性能测试的自动化测试软件系统。该系统主要用于在常温及高低温环境下，对X波段TR组件进行全面的电气性能测试，包括接收通道测试、发射通道测试、精度测试、三阶交调测试等多项测试功能。

1.2开发目的

本系统旨在提高TR组件测试效率，减少人工操作误差，实现测试过程的自动化和标准化，为产品质量控制和性能评估提供可靠的数据支持。

1.3应用范围

本系统适用于X波段TR组件的生产测试、研发验证、质量控制等环节，支持多通道（1-4通道）批量测试，可满足不同测试场景的需求。

2系统架构

2.1总体架构

系统采用基于Windows平台的桌面应用程序架构，使用C#语言开发，基于.NET Framework 4.7.2框架。系统采用分层架构设计，包括：

- 表示层（UI层）：基于MetroFramework的Windows Forms界面

- 业务逻辑层：测试流程控制、数据处理、设备控制

- 数据访问层：基于Dapper ORM的数据库访问

- 设备驱动层：VISA通信、SCPI命令封装

2.2技术架构

- 开发语言：C#

- 开发框架：.NET Framework 4.7.2

- UI框架：MetroFramework（MetroModernUI 1.4.0.0）

- 数据库访问：Dapper 2.1.66、Dapper.Contrib 2.0.78

- 设备通信：IVI-VISA 8.0.1、National Instruments VISA.NET 25.3

- Excel处理：NPOI 2.7.3、ExcelDataReader 3.7.0

- 数学计算：MathNet.Numerics 5.0.0

- 网络通信：PacketDotNet 1.4.8、SharpPcap 6.3.1

2.3模块划分

系统主要模块包括：

- 主界面模块（Main_New）

- 设备管理模块（DeviceConnectionManager、DeviceManage_Form）

- 测试配置模块（TestSet_New_Form）

- 测试执行模块（接收测试、发射测试、精度测试等）

- 数据管理模块（TestData_Form、Datalogger）

- 设备控制模块（ScpiDevice、KtNAController）

- 配置文件管理模块（ConfigLoader）

3系统功能

3.1测试功能

3.1.1接收通道测试

- 功能描述：对TR组件的接收通道进行性能测试

- 测试参数：增益（Gain）、初始相位（InitialPhase）、输入驻波比（InputSWR）、输出驻波比（OutputSWR）

- 测试流程：加载VNA状态文件 → 接收加电 → 配置测试参数 → 频率扫描 → 数据采集 → 结果保存

- 支持多通道并行测试（1-4通道）

3.1.2发射通道测试

- 功能描述：对TR组件的发射通道进行性能测试

- 测试参数：增益（Gain）、初始相位（InitialPhase）、输入驻波比（InputSWR）、输出驻波比（OutputSWR）、频率（Frequency）

- 测试流程：加载VNA状态文件 → 发射加电 → 配置测试参数 → FPGA发送测试信号 → 频率扫描 → 数据采集 → 结果保存

- 支持功率扫描和压缩点测试（P1dB）

3.1.3接收精度测试

- 功能描述：测试接收通道的频率精度和相位精度

- 测试参数：频率精度、相位精度

- 测试流程：切换至负载态 → 读取初始电流 → FPGA发送接收测试命令 → 读取接收电流 → 计算精度数据

3.1.4发射精度测试

- 功能描述：测试发射通道的频率精度和相位精度

- 测试参数：频率精度、相位精度

- 测试流程：发射加电 → FPGA发送发射测试命令 → VNA测量 → 数据采集 → 精度计算

3.1.5三阶交调测试

- 功能描述：测试TR组件的三阶交调失真性能

- 测试参数：IP3（三阶截断点）、交调抑制比

- 测试流程：加载频谱分析仪状态文件 → 配置双音信号源 → FPGA发送接收测试命令 → 频谱分析 → IP3计算

3.1.6噪声系数测试

- 功能描述：测试接收通道的噪声系数

- 测试参数：噪声系数（Noise Figure，单位dB）

- 测试流程：加载噪声系数测试状态文件 → 触发测量 → 数据采集与验证 → 结果保存

- 支持多点频率扫描测试

3.1.7频谱分析测试

- 功能描述：对TR组件输出信号进行频谱分析

- 测试项目：主谱功率测试、带外抑制测试

- 测试流程：配置频谱分析仪参数 → 设置频率范围 → 启动扫描 → 读取Marker数据 → 结果记录

3.2设备管理功能

3.2.1设备连接管理

- 支持多种连接方式：LAN（TCP/IP）、GPIB、USB、串口

- 自动设备识别和状态检测

- 连接异常处理和重连机制

- 设备信息查询（*IDN?命令）

3.2.2设备配置

- 设备地址配置（DeviceAddressNew.json）

- 设备文件路径配置（DeviceFiles_Ku.json）

- 测试参数配置（TestSetNew.json）

- 支持设备参数的保存和加载

3.2.3设备控制

- 矢量网络分析仪（VNA）控制：状态文件加载、扫描控制、数据读取

- 频谱分析仪控制：频率设置、扫描参数配置、Marker读取

- 信号源控制：频率设置、功率设置、输出开关、调制控制

- 功率计控制：功率读取、频率设置、触发控制

- 开关矩阵控制：通道切换命令

- 电源控制：电压/电流设置、输出控制

- FPGA通信：UDP协议，支持测试模式切换、通道选择

3.3数据管理功能

3.3.1测试数据存储

- 数据库存储：使用SQL Server数据库存储测试数据

- 数据表结构：test_data表存储测试结果，包含测试类型、组件名称、批次ID、测试点索引、频率、增益、相位、驻波比、噪声系数等字段

- 测试批次管理：test_batch表存储测试批次信息，包括操作员、描述、更新时间等

3.3.2 Excel数据导出

- 支持多工作表Excel文件（每通道一个工作表）

- 实时数据写入：测试过程中同步写入Excel

- 模板支持：使用预定义的Excel模板格式

- 数据格式化：自动格式化频率、功率、相位等数值

- 支持Excel文件实时预览（集成DSOFramer控件）

3.3.3测试数据查询

- 按通道、测试类型、日期范围查询

- 数据表格展示

- 数据导出功能

3.4配置管理功能

3.4.1测试参数配置

- 频率范围设置（起始频率、终止频率、单位：MHz/GHz）

- 测试点数设置

- 信号源功率设置

- 电源参数设置（通道1/通道2电压、电流）

- 配置文件格式：JSON格式，便于修改和维护

3.4.2设备地址配置

- PC端配置：MAC地址、网络接口、IP地址

- FPGA配置：IP地址、MAC地址

- 测试设备配置：VNA、频谱分析仪、信号源、功率计、开关、电源的设备地址

- 支持VISA地址自动生成

3.4.3文件路径配置

- Excel模板路径

- VNA状态文件路径

- 频谱分析仪状态文件路径

- 补偿文件路径

- 差损文件路径

3.5用户界面功能

3.5.1主界面

- 现代化Metro风格界面设计

- 实时测试进度显示（进度条）

- 控制台日志输出

- Excel数据实时预览

- 测试状态指示（RF输出、调制输出等）

3.5.2测试设置界面

- 测试类型选择（接收测试、发射测试等）

- 组件名称输入

- 通道选择（多选，支持1-4通道）

- 操作员信息输入

3.5.3设备管理界面

- 设备列表显示

- 设备添加/删除/编辑

- 设备扫描功能（LAN扫描、串口扫描）

- 设备连接测试

4技术实现

4.1设备通信实现

4.1.1 VISA通信

系统使用IVI-VISA标准实现设备通信，支持以下接口类型：

- TCP/IP Socket通信：格式为"TCPIP0::IP地址::端口::SOCKET"

- TCP/IP Instrument通信：格式为"TCPIP0::IP地址::INSTR"

- GPIB通信

- USB通信

ScpiDevice类封装了通用的SCPI命令操作：

- ConnectAsync：异步连接设备

- SendCommandAsync：发送SCPI命令

- QueryAsync：查询设备响应

- Disconnect：断开设备连接

4.1.2 UDP通信

系统通过UDP协议与FPGA控制板通信，实现测试模式切换和通道控制：

- 使用SharpPcap库进行网络数据包捕获和发送

- 支持原始以太网帧构造和发送

- MAC地址和IP地址配置

- 测试命令编码和解码

4.1.3串口通信

系统支持串口设备通信，主要用于电源等设备的控制：

- 串口参数配置（波特率、数据位、停止位等）

- 异步读写操作

- 异常处理机制

4.2测试流程控制

4.2.1异步编程

系统大量使用async/await异步编程模式，确保UI响应性：

- 设备操作异步化

- 测试流程异步执行

- 数据采集异步处理

- 错误处理和超时控制

4.2.2状态管理

- 测试状态机管理

- 设备连接状态跟踪

- 测试进度状态更新

- 错误状态处理

4.3数据处理

4.3.1数据采集

- 频率扫描数据采集

- 功率数据采集

- 相位数据采集

- 频谱数据采集

- 数据有效性验证（过滤无效值如9.91e37）

4.3.2数据计算

- 增益计算

- 相位计算

- 驻波比计算

- 噪声系数计算

- IP3计算

- 补偿和校准处理

4.3.3数据存储

- 数据库批量插入优化

- Excel异步写入（使用任务队列避免阻塞UI）

- 数据格式化处理

- 数据验证和完整性检查

4.4Excel处理

4.4.1Excel操作

系统使用NPOI库进行Excel文件操作：

- 工作簿创建和打开

- 工作表操作

- 单元格读写

- 数据格式化

4.4.2Excel预览

集成DSOFramer控件实现Excel文件实时预览：

- Excel文件嵌入显示

- 实时数据更新

- 缩放和视图控制

5配置文件

5.1配置文件格式

系统使用JSON格式存储配置文件，包括：

- DeviceAddressNew.json：设备地址配置

- DeviceFiles_Ku.json：设备文件路径配置

- TestSetNew.json：测试参数配置

5.2配置加载

- ConfigLoader类负责配置文件的加载和解析

- 支持配置文件的动态更新

- 配置验证和错误处理

6系统部署

6.1运行环境要求

- 操作系统：Windows 7/8/10/11（32位或64位）

- .NET Framework：4.7.2或更高版本

- VISA驱动：NI-VISA 25.3或兼容版本

- IVI驱动：IVI Foundation Shared Components 2.0.1

- Keysight驱动：Keysight KtNA 3.0.8（如使用Keysight设备）

- 数据库：SQL Server或兼容数据库

- Excel：Microsoft Excel（用于Excel预览功能）

6.2安装部署

- 安装.NET Framework 4.7.2

- 安装VISA驱动和IVI驱动

- 安装数据库服务器并创建数据库

- 配置数据库连接字符串

- 部署应用程序文件

- 配置设备地址和文件路径

- 测试设备连接

6.3配置文件初始化

首次运行需要配置：

- 设备地址配置文件（DeviceAddressNew.json）

- 设备文件路径配置（DeviceFiles_Ku.json）

- 测试参数配置（TestSetNew.json）

7使用说明

7.1系统启动

1. 启动应用程序

2. 系统自动加载配置文件

3. 初始化设备连接

4. 加载Excel模板

5. 系统进入就绪状态

7.2测试操作流程

7.2.1接收测试流程

1. 选择测试类型为"接收测试"

2. 输入组件名称

3. 选择要测试的通道（可多选）

4. 点击"开始测试"按钮

5. 系统自动执行：加载VNA状态 → 接收加电 → 频率扫描 → 数据采集 → 结果保存

6. 测试完成后，数据自动写入Excel和数据库

7.2.2发射测试流程

1. 选择测试类型为"发射测试"

2. 输入组件名称

3. 选择要测试的通道（可多选）

4. 点击"开始测试"按钮

5. 系统自动执行：加载VNA状态 → 发射加电 → FPGA发送测试信号 → 频率扫描 → 数据采集 → 结果保存

7.2.3精度测试流程

1. 选择测试类型为"接收精度测试"或"发射精度测试"

2. 输入组件名称

3. 选择要测试的通道

4. 点击"开始测试"按钮

5. 系统自动执行精度测量和数据采集

7.2.4三阶交调测试流程

1. 选择测试类型为"三阶交调测试"

2. 输入组件名称

3. 选择要测试的通道

4. 点击"开始测试"按钮

5. 系统自动执行：加载频谱状态文件 → 配置双音信号 → 频谱分析 → IP3计算

7.3数据查询

1. 打开"测试数据"界面

2. 选择查询条件（通道、测试类型、日期范围）

3. 点击"查询"按钮

4. 查看查询结果

5. 可导出数据到Excel

8系统特点

8.1自动化程度高

- 全自动测试流程，减少人工干预

- 自动设备控制和数据采集

- 自动数据保存和报告生成

8.2测试精度高

- 标准化的测试流程

- 数据补偿和校准功能

- 多次测量取平均值机制

8.3扩展性好

- 模块化设计，易于扩展新功能

- 标准化的设备接口，易于添加新设备

- 灵活的配置管理

8.4用户友好

- 直观的图形界面

- 实时进度显示

- 详细的操作日志

- 完善的错误提示

9注意事项

9.1设备连接

- 确保所有测试设备正确连接

- 检查设备地址配置是否正确

- 确认VISA驱动已正确安装

9.2测试环境

- 确保测试环境稳定

- 注意温度对测试结果的影响

- 保证电源供应稳定

9.3数据安全

- 定期备份测试数据

- 注意Excel文件的保存路径

- 数据库定期备份

9.4操作规范

- 按照标准流程操作

- 测试前检查设备状态

- 测试完成后检查数据完整性

10版本信息

10.1当前版本

- 版本号：1.0.0.20

- 产品名称：TR组件高低温测试

- 开发日期：根据项目实际情况填写

10.2更新记录

- 版本1.0.0：初始版本，实现基本的接收和发射测试功能

- 后续版本更新记录根据实际情况填写

11附录

11.1术语表

- TR组件：Transmit/Receive组件，收发组件

- VNA：Vector Network Analyzer，矢量网络分析仪

- S参数：Scattering Parameters，散射参数

- VSWR：Voltage Standing Wave Ratio，电压驻波比

- IP3：Third-Order Intercept Point，三阶截断点

- SCPI：Standard Commands for Programmable Instruments，可编程仪器标准命令

- VISA：Virtual Instrument Software Architecture，虚拟仪器软件架构

- FPGA：Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列

- UDP：User Datagram Protocol，用户数据报协议

11.2参考文档

- SCPI命令标准文档

- VISA规范文档

- IVI驱动规范文档

- 设备厂商技术手册

11.3代码结构说明

主要代码目录结构：

- Main_New.cs：主界面和测试流程控制

- FUNCTION/：功能模块目录

- ScpiDevice.cs：SCPI设备通信封装

- DeviceConnectionManager.cs：设备连接管理

- KtNAController.cs：Keysight矢网控制器

- ConfigLoader.cs：配置文件加载

- PAGE/：页面窗体目录

- TestSet_New_Form.cs：测试设置界面

- DeviceManage_Form.cs：设备管理界面

- TestData_Form.cs：测试数据查询界面

- DAL/：数据访问层目录

- Main_DAL.cs：测试数据访问

- OperateLog_DAL.cs：日志数据访问

- MODEL/：数据模型目录

- MeasurementResult.cs：测试结果模型

- DeviceInfo.cs：设备信息模型

- ViewControl/：视图控件目录

- VnaControl.cs：VNA控制控件

- SpectrumControl.cs：频谱控制控件

- ChargeControl.cs：电源控制控件